DESARROLLO

TIPO:	Monitor de stress térmico en área (carga térmica) digital

CARACTERÍSTICAS: 	Medir 4 parámetros simultáneamente: temperatura ambiente ó de bulbo seco (DB), temperatura de bulbo húmedo (WB), temperatura de globo (G), y humedad relativa.

Calcular directamente los índices WBGT (TGBH) con y sin radiación solar, según el método y fórmulas de la legislación argentina vigente y norma ISO 7243-1982.

Sensores de temperatura de termo resistencia de platino (RTD) de 1000 ohm,

Sensor de bulbo húmedo con reservorio de agua cubierto.

Sensor de bulbo seco con cubierta para evitar sobrecalentamiento por radiación.

Sensor de temperatura de globo dentro de esfera de cinco centímetros de diámetro. El Sensor de humedad relativa de polímero capacitivo con circuito integrado.

Temperaturas de operación: cuerpo de sensores entre -5 y +100 C, consola electrónica entre -5 y +60 C.

Display de cristal líquido alfanumérico, con resolución de 0,1C

Función apagado automático

Retención de medición en pantalla.

Cuerpo de sensores desplazables de la consola central de control hasta 60 metros mediante cables de extensión.

Software e interfaz CA 232 para conexión a puerto USB para transferir datos a una impresora o PC.

Embalaje original en caja con manuales de operación y uso.-

Consola de control, un conjunto de sensores, accesorios, cable serie y valija para protección y traslado.

Resistente a nieblas o salpicaduras según IP54

Certificado por UL para uso en áreas peligrosas Clases I, II, y III.

Almacenaje de eventos en memoria hasta 128 kb de datos de temperaturas e índices

CERTIFICACION:	Se deberá acompañar con certificado de calibración al momento de la compra. Validez 1 (un) año a partir de la fecha de entrega.